## Slide 1: 磁单极子探测中的谐振电路分析
2022年06月30日
叶昌庆

## Slide 2
方案1——直接电压探测
方案2——磁力仪探测
目录

## Slide 3
可行性讨论
输入线圈
谐振电路
运放
带通滤波电路
数据采集卡
Optimum Filter

## Slide 4
输入线圈
绕制匝数更多的线圈
文献线圈描述：
15-layered 11.4-cm-diameter copper coil with 288 turns per layer at 50.4 turns per cm winding pitch. The wire diameter was 0.127 mm. The layers were separated by 0.76-mm-thick polyethylene dielectric spacer.
地空使用过相同的材料绕制过1000匝的线圈
地空有绕线机
结论：有能力复制文献当中的线圈

## Slide 5
以文献当中电路参数
正入射磁单极子经过谐振电路输出信号的形式：
经过线圈中心，60度斜入射磁单极子经过谐振电路输出信号的形式：
谐振电路

## Slide 6
以文献当中电路参数
未经过线圈中心，60度斜入射磁单极子经过谐振电路输出信号的形式：
三种情况输出信号的频谱
谐振电路

## Slide 7
运放
运放选型
以文献当中电路参数
输出信号幅度1uV，输出信号频率16kHz
初步选择Gain=1000，Bandwidth=20kHz
运放噪声 | 文献计算结果（读图） | SNR仿真结果
0 | 27 | 27.75
1 | 13 | 16.12
2 | 9 | 10.15
3 | 7 | 7.21
4 | 5 | 5.54
5 | / | 4.49
6 | / | 3.77
7 | / | 3.24
8 | / | 2.85
9 | / | 2.54
10 | / | 2.34
 | 文献计算结果（读图） | SNR仿真结果
0 | 27 | 27.75
1 | 13 | 16.12
2 | 9 | 10.15
3 | 7 | 7.21
4 | 5 | 5.54
5 | / | 4.49
6 | / | 3.77
7 | / | 3.24
8 | / | 2.85
9 | / | 2.54
10 | / | 2.34
运放电流噪声 | SNR仿真结果
0 | 27.75
1 | 26.67
2 | 24.15
3 | 21.32
4 | 18.75
10 | 10.19
 | SNR仿真结果
0 | 27.75
1 | 26.67
2 | 24.15
3 | 21.32
4 | 18.75
10 | 10.19
Parameter | Value
GBP | >20MHz
SR | >1.26e-3V/us
Input Vnoise Density | <2
Input Inoise Density | <10
Parameter | Value
GBP | >20MHz
SR | >1.26e-3V/us
Input Vnoise Density | 
Input Inoise Density | 

## Slide 8
运放选型
AD745
Ultralow Noise,High Speed, BiFET Op Amp
Gain Bandwidth and slew rate
Noise

## Slide 9
带通滤波电路
High pass:
8-pole active Butterworth high-pass filter centered at 250Hz
Low pass:
8-pole active Butterworth low-pass filter centered at 47kHz
仿真还未加入

## Slide 10
数据采集卡
JYTEK 5510
采样率：2M Samples/s
ADC位数：18 bits （文献当中采用12 bits ADC）
Absolute accuracy at full scale：21uV 在最小量程±0.1V时
10M 采样率条件下，Gain=1000，不考虑运放输入噪声，结果：
 | 未考虑ADC计算结果 | 未考虑ADC仿真结果 | 考虑ADC仿真结果
SNR | 110.68 | 74.45/110.68 | 62.11

## Slide 11
Optimum Filter
对于不同入射角度和入射位置的磁单极子，经过不同
但是还是有比较类似的特征
使不同入射角度和入射位置的磁单极子，通过正入射时，采用的Optimum Filter 观察输出的波形
Sn(f)噪声功率谱项，可以由无信号时，采样得到

## Slide 12
以文献当中电路参数
正入射磁单极子经过谐振电路输出信号的形式：
经过线圈中心，60度斜入射磁单极子经过谐振电路输出信号的形式：
仿真结果
SNR=4.68
SNR=4.64
输入波形采用实际模型，设置采样率为10MHz，运放输入电压噪声为3 ，运放输入电流噪声为7 ，ADC引入的噪声有效值为21uV

## Slide 13
以文献当中电路参数
未经过线圈中心，60度斜入射磁单极子经过谐振电路输出信号的形式：
仿真结果
SNR=4.71

## Slide 14
方案1——直接电压探测
方案2——磁力仪探测
目录
仿真待验证，参数待优化

## Slide 15
仿真结果
输入信号选择计算得到的波形
 | OF滤波前信噪比 | OF滤波后信噪比
400匝输入线圈 | 0.067 | 0.823
4320匝输入线圈 | 0.024 | 18.45