## Slide 1: HYLITE:一种用于自由电子激光的积分型像素探测器读出芯片
李木槿1, 魏微1, 张杰1,江晓山1, 陆波1, 刘志2
1 中国科学院高能物理研究所
2 上海科技大学

## Slide 2: 内容提要
SHINE 与 STARLIGHT 探测器
HYLITE 芯片设计
  像素结构与工作模式
  外围电路设计
  版图设计
芯片测试
总结

## Slide 3: 上海硬X射线自由电子激光装置SHINE
优异的光束线性能：全相干、超短脉冲超高亮度；
支持先进实验：相干衍射成像、时间泵浦探测、材料相变过程解析…
对探测器系统提出了挑战.
SHINE航拍图
同步辐射与XFEL束流结构对比
https://www6.slac.stanford.edu/news/2015-02-11-scientists-take-first-x-ray-portraits-living-bacteria-lcls
XFEL单脉冲活细胞成像

## Slide 4: STARLIGHT探测器与HYLITE芯片
探测能量：5~25keV
像素尺寸：100μm×100μm
阵列规模：4M (128×128)
动态范围：1~104@12keV，单光子分辨
帧刷新率：12kHz@连续模式
STARLIGHT探测器结构
大动态范围和单光子分辨能力的矛盾；
12 kHz高帧率连续读出的实现；
高密度像素版图设计；
大尺寸高帧频芯片的电源完整性和信号完整性问题.
前端模块结构
HYLITE：High dYnamic range free electron Laser Imaging deTEctor

## Slide 5: 单光子计数型 VS. 积分型
“零噪声读出”；
无法处理光子堆积.
噪声和信号一同被积分；
输入动态范围大.
单光子计数型读出
积分型读出

## Slide 6: 同类探测器关键指标对比
 | 阵列尺寸 | 像素尺寸/ (μm × μm) | 噪声 /e- | 单光子 分辨？ | 动态范围 /(Photons/pulse/pixel) | 帧刷新率 /kHz
CSPAD | 194×185 | 110×110 | 330 | 是 | 2.5×103 @8keV | 0.12 (连续)
ePix100 | 352×384 | 50×50 | 50 | 是 | 100 @8keV | 0.5 (连续)
ePix10k | 176×192 | 100×100 | 100 | 是 | 104 @8keV | 1 (连续)
AGIPD | 64×64 | 200×200 | 265 | 是 | 104 @12keV | 4500 (瞬发)
LPD | 32×16 | 500×500 | 1000 | 否 | 105 @12keV | 4500 (瞬发)
DSSC | 64×64 | 204×236 | 50 | 是 | 6×103 @1keV | 4500 (瞬发)
Jungfrau | 256×256 | 75×75 | 50 | 是 | 104 @12kev | 2.4 (连续)
HYLITE | 128×128 | 100×100 | ~350 | 是 | 104 @12kev | 12 (连续)

## Slide 7: 像素结构
数字逻辑
三级增益自适应，解决大动态范围和单光子分辨的矛盾；
像素内ADC设计，避免模拟信号传输，提高帧频。

## Slide 8: 工作时序
工作周期：1μs + 16μs +66μs = 83μs->12kHz
输出数据：11bit ADU + 2bit 增益 = 13bit
单像素平均功耗：< 37μW

## Slide 9: 外围电路设计
SPI
CML×2
像素阵列
偏置电压
产生
DAC
Bandgap
斜坡
发生器
帧逻辑
配置
寄存器
平衡编码
逻辑
锁相环
分频器
高速
串行器
低速
串行器
I/O PAD @1.2V
外围电路
全尺寸芯片数据率：~3.2 Gbit/s
：模拟参考/偏置电压产生
：时钟产生
：配置/控制信号产生
：数据输出接口
外围电路结构图

## Slide 10: 版图设计
100μm× 100μm像素版图
HYLITE200F整体版图

## Slide 11: 研发历程
2021
2020
2022
200μm小尺寸芯片
100μm小尺寸芯片
HYLITE0.1
确定了像素
前端设计方案
200μm中科院项目验收芯片&全尺寸芯片
芯片定型
HYLITE0.2
小像素&电源完整性研究
HYLITE200S
高速串行接口/芯片定版
HYLITE200F
200μm全尺寸芯片,
64*64像素

## Slide 12: 前放输出、动态范围与线性度
 | 高增益级 | 中增益级 | 低增益级
动态范围/ph. | 1~40(150) | 40(150)~1500 | 1500~10000
非线性度 | 0.8 % | 0.4 % | 2 %
增益自适应功能正常；
实现了1~104光子的动态范围.
前放/增益切换电路输出波形
动态范围扫描

## Slide 13: 噪声测试
 | 高增益级/e- | 中增益级/e- | 低增益级/e-
HYLITE0.1 | 1160.3 | 9282.0 (4.2×104) | 3.1×104 (1.5×105)
HYLITE200F | 355.9 | 4210.1 (2.3×104) | 1.8×104 (1.3×105)
HYLITE200S增加了相关双采样电路，调整了动态范围的分配；
单光子信噪比：2.8->9.31
噪声性能优化前后单光子步长输入下的像素输出
单光子电荷注入下的噪声分布

## Slide 14: 传感器初步联调
单个高速串行接口可稳定工作于3.125Gbit/s数据率下；
与传感器开展了初步的联合调试；
在不同亮度的激光下有与之正相关的响应；
进一步的测试工作正在开展.
联合调试模块
不同亮度激光下的模块响应

## Slide 15: 展望
2023
2021
2020
2022
2024
2025
2026
芯片工程批备片流片
前端模块量产
束流实验
样机组装
整机实验
评审验收
全尺寸芯片流片
全尺寸倒装焊调试
刻度算法调试
100μm全尺寸芯片设计
后端电子学联调
200μm小尺寸芯片流片
100μm小尺寸芯片流片
HYLITE0.1
确定了像素
前端设计方案
200μm全尺寸芯片流片
芯片定型
HYLITE0.2
小像素&电源完整性研究
HYLITE200S
高速串行接口/芯片定版
HYLITE200F
200μm全尺寸芯片,64*64像素

## Slide 16: 总结
HYLITE是面向SHINE的像素阵列探测器进行研发的积分型读出芯片，目前已经完成了芯片的原型验证和定型设计；
芯片兼顾了12keV能量下的单光子分辨和1~104光子的大动态范围，实现了12kHz的连续读出帧率；
后续将进一步优化设计，实现模块级和整机级的探测器.

## Slide 17: Backup Slides

## Slide 18: Calibration Block
Covers Full Dynamic Range of 10000 photons @12 keV
Voltage Mode
  High Linearity
  Small Input Range
  8 mV amplitude voltage pulse -> a 12 keV Photon (“equivalent photons” by calculating input charges)
Current Mode
  Large Input Range
  Worse Linearity
  DAC Code=1, 150 ns width digital pulse -> 10 12 keV Photons

## Slide 19: In-pixel ADC
Output from Last Pixel
AOUT
S/H
Comparator
MUX
RAMP
Counter/
Shifter
READ_EN
RAMP_EN
Gain
Latches
Output to Next Pixel
Vsample
COUNT_STOP
Wilkinson ADC (WADC)
S/H: Sample and Hold Circuit
Comparator: Generates the stop signal of counting
Counter/Shifter: Based on a 10-bit Linear Feedback Shift Register (LFSR), working frequency: 50 MHz
MUX: Switches modes between counting and shifting
Gain Latches: 2-bits registers latches gain, located in gain-switching circuits
Power Consumption: 7.5 μW