## Slide 1: 第三届半导体辐射探测研讨会
2023年5月12日
金刚石XBPM探测器电子学系统研制进展
贺静奎
高能物理研究所
安徽·巢湖

## Slide 2
研究背景
性能指标与系统设计方案
电子学硬件实现与固件开发
系统测试与实验结果
总结与下一步工作
目录

## Slide 3
HEPS束流位置监测系统：
探测光束截面强度分布，确定光束轴线，为束线光学元件的安装提供准直标靶
在线监测束线的动态变化，测量光源及光束线传输过程中的漂移量，为校正电子轨道和束线光学元件姿态提供反馈信息[1]
吸收谱实验光强测量，例如：XAFS（X-ray Absorption Fine-Structure）
XBPM（X-ray Beam Position Monitor）三大应用场景
研究背景
XBPM监测入射光束，判断不稳定性来源
中科院院装备项目、PAPS探测器平台
吸收谱实验
[1] 宋盼盼. 同步辐射光束位置探测器的研制及标定[D]. 中国科学院大学, 2015.
X光束
X光束

## Slide 4
HEPS束流位置监测系统：
XBPM（X-ray Beam Position Monitor）三大应用场景
应用在HEPS光源上，实现国产化替代
HEPS线站XBPM具有大量需求：首期14条线站需求60套
中科院院装备项目、PAPS探测器平台
探测光束截面强度分布，确定光束轴线，为束线光学元件的安装提供准直标靶
在线监测束线的动态变化，测量光源及光束线传输过程中的漂移量，为校正电子轨道和束线光学元件姿态提供反馈信息
吸收谱实验光强测量，例如：XAFS（X-ray Absorption Fine-Structure）
研究背景

## Slide 5
金刚石探测器优点：抗辐照、X射线可透过、低暗电流、低噪声、快响应、探测灵敏区均匀
高通量同步辐射金刚石探测器[2]
Solid-state detector
Semiconductor: electrons and holes
Insensitive to visible light
Temperature insensitive
Low dark current (pA)
Intrinsically low noise
Fast response (vsat = 1e5 m/s)
Very robust
Used for fast beam loss monitors
XBPM原理：X射线与金刚石发生相互作用，四象限电极上产生的电子空穴对受偏压收集
对面三明治型
Transmission rate
材料：单晶CVD金刚石
厚度：50𝜇m、500𝜇m
尺寸：2mm×2mm、4mm×4mm
[2] Li Zhenjie et al. Detection of high flux synchrotron radiation based on diamond detector for HEPS[J]．
Nuclear Instruments & Methods in Physics Research, 2019, 924(APRa21): 305-308.
研究背景

## Slide 6
国外商品电子学
Libera Photon：基于FPGA和ARM开发的同步光位置信号处理器
跨阻放大器，18bit 2MHz ADC，ZYNQ主控芯片，1GB DDR缓存，千兆以太网传输[3]
差和比方法位置计算，IIR低通滤波、抽取降频
ADC数据、逐圈数据、快轨数据、慢轨数据
Libera Photon电子学
[3] Peter L. Beam Position Processor for Photon Beams[M]. Solkan, Slovenia: Instrument Technologies, 2016: 28-46.
量程 /nA | 典型带宽 /kHz | 电流分辨 /pA | 位置分辨 /𝜇m | 位置分辨与 电流依赖/𝜇m
±2 | 0.5 | 3 | 3 | 1.2
±20 | 1 | 4 | 0.3 | 0.8
±200 | 2 | 7 | 0.07 | 0.7
±2000 | 2 | 20 | 0.02 | 0.6
±20000 | 2 | 180 | 0.02 | 0.5
±200000 | 2 | 1800 | 0.02 | 0.3
±1850000 | 2 | 18000 | 0.01 | 0
研究背景

## Slide 7
金刚石XBPM探测器指标
性能指标与系统设计方案
位置监测模式 | 光斑尺寸 | 光斑尺寸
测量范围 | 光斑尺寸 | 
位置分辨率 | 光斑尺寸 | 
线性系数误差 |  | 
非线性误差 |  | 
典型帧率 |  | 
位置监测模式 |  | 
测量范围 |  | 
位置分辨率 |  | 
线性系数误差 |  | 
非线性误差 |  | 
典型帧率 |  | 
束流诊断模式 | 光斑尺寸 | 光斑尺寸
测量范围 | 光斑尺寸 | 光斑尺寸
位置分辨率 | 光斑尺寸 | 
线性系数误差 |  | 
非线性误差 |  | 
典型帧率 |  | 
束流诊断模式 |  | 
测量范围 |  | 
位置分辨率 |  | 
线性系数误差 |  | 
非线性误差 |  | 
典型帧率 |  | 
 | 光斑尺寸 | 光斑尺寸
电流分辨率 |  | 
线性系数误差 |  | 
非线性误差 |  | 
采样率 | & 可调 | & 可调
模拟电路带宽 |  | 
灵敏度 |  | 
电流动态范围 |  | 
电流分辨率 |  | 
线性系数误差 |  | 
非线性误差 |  | 
采样率 |  | 
模拟电路带宽 |  | 
灵敏度 |  | 
电流动态范围 |  | 
金刚石XBPM探测器电子学指标

## Slide 8
性能指标与系统设计方案
前端电子学&读出电子学方案
前端电子学：
跨阻放大器（TIA）：I-V转换
模拟开关和继电器：6档量程切换
200MΩ/20MΩ/2MΩ/200kΩ/20kΩ/2kΩ对应1nA-2mA电流测量动态范围
I2C I/O扩展芯片：1对4控制前放量程切换
读出电子学：
信号调理电路对前放输出信号进行放大、抗混叠滤波、单端转差分
4通道并行采样ADC，最高4MHz，16bit
FPGA中开发数字信号处理算法，提高信噪比；多种数据读出格式和数据速率
板载DDR3缓存，SiTCP协议栈千兆以太网传输

## Slide 9
电子学硬件实现框图
电子学硬件实现与固件开发
金刚石传感器
前端电子学
读出电子学
数据获取(DAQ)
TCP/IP
探测器系统
内嵌数字信号处理算法
金刚石XBPM探测器系统
金刚石XBPM探测器系统

## Slide 10
电子学硬件实现与固件开发
FPGA固件整体架构
FPGA驱动2片ADC完成双XBPM的8路信号采集；
IIR低通滤波模块对数据滤波，提高信噪比；
均值滤波，信号积分、降低数据速率；
差和比位置计算得到束流位置信息；
数据传输逻辑选择数据类型，写入DDR3缓存；
从DDR3中读取数据，拼接包头，由SiTCP协议栈的千兆以太网传输至上位机。
固件数据流向
信号采集与处理
数据缓存
以太网传输
量程控制
可变采样率
多种数据模式
内部/外部触发

## Slide 11
数字信号处理流程
四种数据输出模式
暂设4种ADC采样率：4M/2M/400K/40KHz
IIR低通滤波截止频率：400K/200K/40K/4KHz
千兆以太网满足XBPM位置监测与束流诊断实时传输需求，高速吸收谱实验数据由DDR3缓存
ADC/IIR/AVE数据格式相同，数据吞吐量最大512Mbps ，千兆网可实时传输
POS数据格式的数据吞吐量最大1536Mbps，均值滤波2点及以上，千兆网可实时传输
电子学硬件实现与固件开发

## Slide 12
前放动态范围与线性
系统测试与实验结果
反馈电阻/kΩ | 动态范围/𝜇A | R-square | RMSE
200000 | 0.001 - 0.02 | 0.999985 | 0.005338
20000 | 0.010 - 0.2 | 0.999985 | 0.005313
2000 | 0.100 - 2 | 0.999986 | 0.005089
200 | 1 - 20 | 0.999937 | 0.010740
20 | 10 - 200 | 0.999983 | 0.005709
2 | 100 - 2000 | 0.999610 | 0.029105

## Slide 13
前放带宽与噪声
以2MΩ和200KΩ反馈电阻为例，测试不同并联电容对TIA电路性能的影响
并联电容偏小时，输出存在振铃
逐渐增大电容，振铃幅度降低，但响应时间增大，带宽相应降低
6档量程逐一更换电容测试，得到最佳电路参数
阻容值 /kΩ, pF | 响应时间 /ms | 带宽 /kHz | 电流分辨率 /pA
200000, 0.5 | 0.500 | 1.61 | 2.21
20000, 1 | 0.100 | 8.19 | 18.34
2000, 13 | 0.130 | 6.07 | 161.99
200, 39 | 0.039 | 20.38 | 1606.23
20, 120 | 0.012 | 66.26 | 15929.32
2, 200 | 0.002 | 389.16 | 159086.72
系统测试与实验结果

## Slide 14
采样通道线性度
系统测试与实验结果
采样通道包括前放、信号调理电路和ADC，整体的线性度影响XBPM探测器系统的位置准确性
以积分非线性（Integral Nonlinearity, INL）衡量采样通道的非线性误差：
反馈电阻/kΩ | 积分非线性 | R-square | RMSE
200000 | 0.0396% | 0.999999 | 0.001092
20000 | 0.0146% | 0.999999 | 0.000340
2000 | 0.0364% | 0.999999 | 0.000565
200 | 0.0444% | 0.999999 | 0.000789
20 | 0.1120% | 0.999995 | 0.002703
2 | 0.9435% | 0.999696 | 0.023746
以残差平方和SSE / 总偏差平方和SST，表征系统线性的拟合优度：
INL<1.0%，满足<1.5%的设计指标
SSE/SST<0.04%，满足<2.0%的设计指标

## Slide 15
采样通道一致性
系统测试与实验结果
金刚石XBPM探测器为四象限读出结构
电子学系统由4个采样通道采集1个XBPM的数据，并进行位置计算
前放反馈电阻精度误差导致斜率差异，采样通道基线不同导致截距差异
扣除基线（data-b）、斜率校正（data*0.002/a）

## Slide 16
IIR低通滤波算法测试
系统测试与实验结果
数据缓存与传输测试
信号发生器产生正弦信号，电子学系统采集，以太网发送至上位机，未出现数据丢失和乱码，数据缓存与传输功能正常
IIR滤波后，信噪比约提高2.19倍

## Slide 17
与Libera Photon对比测试
0.01uA
0.1uA
1uA
国内外光源常用的光子束流位置监测仪器
自研系统与其性能相近，同时更具灵活性，成本更低
系统测试与实验结果
 | 输入电流 /nA | 电流分辨率1 /pA | 电流分辨率2 /pA
自研 | 10 | 0.36 | 0.32
商品 | 10 | 0.36 | 0.27
自研 | 100 | 1.50 | 1.70
商品 | 100 | 0.80 | 0.70
自研 | 1000 | 16.8 | 16.8
商品 | 1000 | 13.4 | 17.7

## Slide 18
0-20nA量程
电流测量精度
与离线结果基本一致！
rms=0.16pA
0-200nA量程
rms=1.38pA
与离线结果基本一致！
10um
rms=0.5um
10um
rms=0.8um
XY位置扫描
scCVD 50um，5Hz
光斑位置轨迹
scCVD 50um，5Hz
scCVD 50um，10Hz
scCVD 50um，10Hz
系统测试与实验结果

## Slide 19
测试环境：1W2B实验站，Top-up注入模式，1mm光斑
高帧率(6.25KHz)，低帧率(6.25Hz)
电机以固定步长步进，测量XBPM系统的位置分辨率
BRSF实验站束流实验
系统测试与实验结果

## Slide 20
BRSF实验站束流实验
系统测试与实验结果
两种帧率下满足位置分辨率小于光斑尺寸0.1%和0.3%的指标
帧率 /Hz | /𝜇m | /𝜇m | Require /𝜇m
6.25 | 0.29208 | 0.25222 | < 1.0
6250 | 0.93368 | 0.84239 | < 3.0
帧率 /Hz |  |  | Require /𝜇m
6.25 | 0.29208 | 0.25222 | < 1.0
6250 | 0.93368 | 0.84239 | < 3.0
测试环境：1W2B实验站，Top-up注入模式，1mm光斑
高帧率(6.25KHz)，低帧率(6.25Hz)
电机以固定步长步进，测量XBPM系统的位置分辨率

## Slide 21
针对HEPS光束线的金刚石XBPM探测器应用目标，开展了电子学系统方案设计和关键技术研究
完成了电子学样机的研制
自研电子学系统性能与Libera Photon相近
电子学各项指标满足HEPS光束线的需求
总结
总结与下一步工作
下一步工作
探究使用更高增益带宽积的运放设计TIA电路，提高前放的带宽，降低噪声水平
研究量程自动切换算法，提高系统自动化水平
开发自适应滤波算法，进一步提高系统灵活度
开展探测器系统束流刻度实验
完善电子学系统自刻度算法
电子学系统大批量长时间稳定性测试
参数 | 设计指标 | 实现性能
采样率 | 10 Hz / 500 Hz | 4 MHz/2 MHz/400 kHz/40 kHz
模拟电路带宽 | 0.5 - 2 kHz | 1.61 - 389.16 kHz
线性系数误差 | 2.0% | < 0.04%
非线性误差 | 2.0% / 1.5% | < 1.0%
灵敏度 | 1 nA | 1 nA
动态范围 | 1 nA - 2 mA | 1 nA - 2 mA
位置监测位置分辨率 |  | RMS < 0.3𝜇m@1mm
束流诊断位置分辨率 |  | RMS < 1𝜇m@1mm
参数 | 设计指标 | 实现性能
采样率 | 10 Hz / 500 Hz | 4 MHz/2 MHz/400 kHz/40 kHz
模拟电路带宽 | 0.5 - 2 kHz | 1.61 - 389.16 kHz
线性系数误差 | 2.0% | < 0.04%
非线性误差 | 2.0% / 1.5% | < 1.0%
灵敏度 | 1 nA | 1 nA
动态范围 | 1 nA - 2 mA | 1 nA - 2 mA
位置监测位置分辨率 |  | RMS < 0.3𝜇m@1mm
束流诊断位置分辨率 |  | RMS < 1𝜇m@1mm

## Slide 22
2023年5月12日
感谢各位专家老师！
敬请批评指正！
安徽·巢湖

## Slide 23
Backup

## Slide 24
金刚石XBPM探测器指标
位置监测模式 | 光斑尺寸 | 光斑尺寸
测量范围 | 光斑尺寸 | 
位置分辨率 | 光斑尺寸 | 
线性系数误差 |  | 
非线性误差 |  | 
帧率 |  | 
位置监测模式 |  | 
测量范围 |  | 
位置分辨率 |  | 
线性系数误差 |  | 
非线性误差 |  | 
帧率 |  | 
束流诊断模式 | 光斑尺寸 | 光斑尺寸
测量范围 | 光斑尺寸 | 光斑尺寸
位置分辨率 | 光斑尺寸 | 
线性系数误差 |  | 
非线性误差 |  | 
帧率 |  | 
束流诊断模式 |  | 
测量范围 |  | 
位置分辨率 |  | 
线性系数误差 |  | 
非线性误差 |  | 
帧率 |  | 
测量范围：金刚石探测器灵敏区间要大于光斑的150%或10%
位置分辨率：与电子学系统的电流分辨率有关
线性系数误差：残差平方和SSE / 总偏差平方和SST，表征系统线性的拟合优度
非线性误差：系统实际输出响应与拟合直线的最大偏差 / 满量程输出，也即积分非线性
帧率：线站要求电子学输出的数据速率
设光斑长为、宽为、光通量密度为，金刚石厚度为，总光强的变化应大于电子学系统的电流分辨率:
为电荷量，为光子能量，为平均电离能，为质量衰减系数，为光电转换效率，可分辨的位置变化为：
性能指标与系统设计方案

## Slide 25
金刚石XBPM探测器电子学指标
电子学采样率：以高于线站要求的频率进行采样，以便后续的数字信号处理
ADC位数越大，量化噪声的均方根信噪比越高
量化噪声近似高斯分布，均匀地分布于奈奎斯特带宽内[4]
理想N位转换器的均方根信噪比SNR：
 | 光束尺寸 | 光束尺寸
电流分辨率 |  | 
线性系数误差 |  | 
非线性误差 |  | 
采样率 | & 可调 | & 可调
模拟电路带宽 |  | 
灵敏度 |  | 
电流动态范围 |  | 
电流分辨率 |  | 
线性系数误差 |  | 
非线性误差 |  | 
采样率 |  | 
模拟电路带宽 |  | 
灵敏度 |  | 
电流动态范围 |  | 
信号带宽小于奈奎斯特带宽时，采用数字滤波器滤除信号带宽以外的噪声成分，可为SNR带来处理增益[5]：
[4] W. R. Bennett, Spectra of Quantized Signals[J]. Bell System Technical Journal, Vol. 27, July 1948, pp. 446-471.
[5] MT-001:揭开公式(SNR=6.02N+1.76dB)的神秘面纱[DS]. Analog Devices.
HEPS线站的光强动态范围大，金刚石XBPM输出电流信号覆盖nA - mA量级
性能指标与系统设计方案

## Slide 26
电子学硬件实现与固件开发
前置放大器（TIA电路）
并联不同电容后的暂态响应
并联不同电容后的增益曲线
并联不同电容后的电压噪声频谱
2M电阻3pF电容的TIA电路噪声频谱
电路参数的设计宗旨：
保证电路不产生振铃，并且噪声水平可接受的前提下，选择更小的并联电容，提高TIA电路的带宽
输出电压噪声随并联电容增大而减小

## Slide 27
I2C芯片驱动
I2C总线是半双工通信协议，采用一主多从通信模式，驱动两片PCF8575C I/0扩展芯片，输出32个电平控制前放量程切换，实现前放nA-mA的电流测量动态范围
I2C驱动使用Wishbone总线的开源IP核I2C-Master和SiTCP协议栈的远程总线控制协议RBCP
DAQ下发2次2Byte配置数据，固件完成协议转换，I2C-Master产生I2C时序，PCF8575C输出8个前放的控制电平
电子学硬件实现与固件开发
设备地址0100000

## Slide 28
IIR低通滤波算法
FPGA中定点数量化与浮点数差异仿真
电子学硬件实现与固件开发
FIR滤波器阶数较高，乘加运算，截位丧失精度，长时间束流监测产生极大的原始数据量
IIR滤波器阶数较低，具有反馈结构，输出截位，可保持输出位宽不变
对采样率、过渡带、阻带纹波、量化系数折中设计，优先保证通带纹波足够低
设计宗旨：以较小输出位宽和量化系数的幅频响应曲线逼近全精度幅频响应曲线
IIR低通滤波器滤除了高频噪声
采样率 | 通带截止频率 | 阻带截止频率 | 通带纹波 | 阻带纹波
4MHz | 400KHz | 800KHz | 0.0001dB | 40dB
2MHz | 200KHz | 800KHz | 0.0001dB | 40dB
400KHz | 40KHz | 80KHz | 0.0001dB | 40dB
40KHz | 4KHz | 8KHz | 0.0001dB | 40dB
分时复用思想，节省固件资源

## Slide 29
均值滤波与差和比位置计算
电子学硬件实现与固件开发