## Slide 1: 低温微量热器 测量电子学系统的研究与设计
答辩人：
导师：
硕士论文答辩
汪洪潮
宋克柱 教授
杨俊峰 讲师

## Slide 2: 主要内容
  研究背景
  系统总体设计
  关键技术研究
  实现与测试
  总结与展望
Notes: 首先报告的主要内容分为五个部分，分别为研究背景、系统总体设计、关键技术研究、测试与讨论，以及总结与展望。

## Slide 3: 一、研究背景
  1.1 微量热器的简介
  1.2 无中微子双β衰变简介
  1.3 国际发展现状
  1.4 国内发展现状
Notes: 关于研究背景，我将首先对微量热器做简要的介绍，然后将介绍本文所针对的微量热器的应用场景-无中微子双β衰变实验，以及实验在国际上和国内的发展现状。

## Slide 4: 1.1 微量热器简介
利用温度测量微小能量、功率变化的仪器。
的优点
  极好的能量分辨率
  广泛的合成材料选择
  极好的粒子鉴别能力
的应用
  X射线天文学
  暗物质粒子寻找
  无中微子双β衰变

## Slide 5: 1.2 无中微子双β衰变
二中微子双（2νDBD）
双β衰变（0νDBD）
  中微子的质量问题
  轻子数守恒
  中微子是否为自身的反粒子
Notes: 双β衰变是一种可能存在的稀有衰变，目前并没有被实际测量到。如果能证明其存在，多个前沿物理学问题都会随之得到解决。
对双β衰变的探测主要是利用微量热器对衰变末态能量的测量。
如果无中微子双β衰变存在，则应该在能量谱的最右端（衰变能处）出现一个小的尖峰。为了将这个由无中微子双β衰变所产生的小尖峰从二中微子双β衰变的能谱中区别出来，需要微量热器有较好的能量分辨率。

## Slide 6: 1.3 国际发展现状
  地址：意大利格兰萨索国家实验室
  目标核素： 晶体（741 kg）
  能量分辨率：5 keV@2528 keV FWHM（RMS约2.13 keV ）
  前放噪声谱密度： （2018年）

## Slide 7: 1.4 国内发展现状
  地址：中国四川锦屏地下实验室
  主导单位：复旦大学，中国科学技术大学等
  目标核素：
  设计能量分辨率：<10 keV@3000 keV FWHM

## Slide 8: 主要内容
  研究背景
  系统总体设计
  关键技术研究
  实现与测试
  总结与展望

## Slide 9: 二、系统总体设计
  2.1 微量热器概述
  2.2 物理模型和电子学需求
  2.3 关键技术归纳

## Slide 10: 2.1 微量热器概述
Notes: 低温微量热器的结构如图所示，其工作在一个极低温度的环境下。
当吸收体中的衰变核素发生衰变时，衰变能量在吸收体中沉积，引起吸收体和温度传感器（热敏电阻）的温度上升。此时吸收体温度高于环境（热沉）的温度，热量逐渐想热产中散失，恢复到原先的状态。此时，衰变沉积能量会转化成热敏电阻的阻值变化。
普通的电阻测量电路并不能用于这个信号的读出，因为较大的测量电流会加热电阻，使得微量热器发热而不能工作。
所以我们要将热敏电阻与负载电阻相串联后，放置在一个偏置电路中，使得热敏电阻上通过一个较小的偏置电流。在没有能量沉积的情况下，很小的电功率和热导上耗散的功率相等，达到动态平衡。热敏电阻两端的分压保持稳定。
当由于衰变的能量沉积导致温度变化时，能量沉积就以热敏电阻两端的电压变化的形式表现出来。
这个变换的电压最终被信号读出电路所测量。

## Slide 11: 2.2物理模型和电子学需求
微量热器的响应函数
    低通系统（信号频率<100 Hz）
对
    精确测量波形的幅值
Notes: 响应函数：微量热器前端将沉积能量转化为电压信号输出的特性。
可以看出微量热器系统本身具有低通的特性，根据文献的计算和测试，其输出电压信号的频率范围小于100Hz
由于微量热器吸收体中的能量沉积在皮秒的时间范围内完成，所以其输入信号可以看成一个冲击信号。可以计算微量热器输出的电压信号为右图所示，短时间内上升后逐渐下降的波形。
电子学系统要做的就是精确的测量这个波形的幅值。

## Slide 12: 2.2物理模型和电子学需求
  吸收体热力学噪声（Thermodynamic Fluctuation Noise，TFN）
  热敏电阻热噪声（Johnson Noise）
  负载电阻热噪声（Load Resistor Johnson Noise）
  读出电路噪声（Amplifier Noise）
Notes: 等效到能量输入端的噪声频谱

## Slide 13: 2.2 物理模型和电子学需求
极低10 mK
典型偏置电流（0.05 nA）
量热器增益：约2 mV/MeV量级（10 mK）
足够低的RMS噪声（<8.5 μVrms）
输出最大电压：约6 mV
合适的放大倍数和输入电压范围
Notes: 我们使用的热敏电阻是中子，简称NTD。其电阻随温度的升高呈指数衰减。
所以为了让NTD工作于相对温度灵敏的区间，应该工作于极低的温度。
由于实际工作时NTD的温度变化大约只有0.3 mK，在这个范围内其阻值变化随温度基本看作线性。
我们使用的热敏电阻是中子核嬗变掺杂锗传感器，简称NTD。其电阻随温度的升高呈指数衰减。
所以为了让NTD工作于相对温度灵敏的区间，应该工作于极低的温度。
由于实际工作时NTD的温度变化大约只有0.3 mK，在这个范围内其阻值变化随温度基本看作线性。

## Slide 14: 2.3 关键技术归纳
超低噪声、低漂移、可调节的精密直流偏置电路设计
超低噪声、超大输入阻抗、超低漏电流的高性能前置放大电路设计
低噪声、线性相位抗混叠滤波器和高精度模数转换电路设计

## Slide 15: 主要内容
  研究背景
  系统总体设计
  关键技术研究
  实现与测试
  总结与展望

## Slide 16: 三、关键技术研究
  3.1 直流偏置电路
  3.2 前置放大电路
  3.3 抗混叠滤波电路
  3.4 模数转换电路

## Slide 17: 3.1 直流偏置电路
直流
  可调的偏置电压
  极低噪声的电压源
  极大阻值（GΩ量级）、低容差、低温漂的负载电阻
Notes: 直流偏置电路包括双极性的直流电源，用来调节直流偏置电压的分压电阻R1.R2和电位器R5
串联的负载电阻RL和热敏电阻

## Slide 18: 3.1 直流偏置电路
  GΩ量级
  良好的容差和温度稳定性
    常见的电阻种类和性能
  选用Ohmite公司Ultra Mox系列厚膜电阻
  阻值100 MΩ ~ 10 TΩ； 5%； 100 ppm/℃
电阻种类 | 最大阻值 | 最小容差 | 最低温漂
薄膜电阻 | 100 MΩ | 0.01% | 2 ppm/℃
厚膜电阻 | 10 TΩ | 0.05% | 15 ppm/℃
金属膜电阻 | 80 MΩ | 0.01% | 2 ppm/℃
金属箔电阻 | 500 kΩ | 0.005% | 0.05ppm/℃

## Slide 19: 3.1 直流偏置电路
  高接触稳定性
  良好的容差和温度稳定性
Bourns公司3590P 型精密电位器
  可调范围：0 ~ 10 kΩ
  最小步进： 2 Ω
Vishay公司VSMP系列金属箔电阻
  电阻范围：5 Ω ~ 125 kΩ
  容差：0.01%
  温度系数：< 0.2 ppm/℃

## Slide 20: 3.1 直流偏置电路
  选用12 V锂电池
  降低电源噪声、避免市电不稳的干扰
  方便携带
分压阻值（R1+R2） | Vbias可调范围 | 理想Vbias步进 | Ibias可调范围 | 理想Ibias步进
20 kΩ | -8 V到+8 V | 1.6 mV | -0.4 nA到+0.4 nA | 80 fA
40 kΩ | -4 V到+4 V | 0.8 mV | -0.2 nA到+0.2 nA | 40 fA

## Slide 21: 3.2 前置放大电路
  极高的输入阻抗和极小的输入电流（< 1 pA）
  极小的等效输入噪声（< 8.6 μVrms）
  合适的放大倍数（约200倍~约1000倍）和输入电压范围
  仪表放大器
公司名称 | 芯片型号 | 低频噪声 （1 Hz处） | 最大输入 偏置电流
Analog Devices | AD8224 | 14 nV/√Hz | 10 pA
Analog Devices | AD8236 | 400 nV/√Hz | 10 pA
Texas Instrument | INA2331 | 46 nV/√Hz | 10 pA

## Slide 22: 3.2 前置放大电路
  JFET
  2sk146型JFET
    在反偏电压为1V，温度为270K时，Igs ≈ 10 fA
    在反偏电压为1V，温度为300K时，Igs ≈ 60 fA
    在反偏电压为2V，温度为300K时，Igs ≈ 80 fA
JFET型号 | Idss | 最大Igs | 最大Ugs(off) | 噪声系数
2N6451 | 50 mA | -0.1 nA | -3.5 V | 5 nV/√Hz
IF3601 | 30 mA | -0.1 nA | -2 V | 0.3 nV/√Hz
IF9030 | 30 mA | -0.1 nA | -2 V | 0.5 nV/√Hz
2sk146 | 30 mA | 未注明 | -0.7 V | 未注明

## Slide 23: 3.2 前置放大电路
  JFET反偏电压：-1.5 V
  输入电流：< 0.1 pA
  放大倍数：≈ 217
  输出电压范围：±12 V
  共模抑制比：> 83.5 dB
  输入等效RMS噪声：
    @1 kHz
    @5 kHz
    @10 kHz

## Slide 24: 3.3 抗混叠滤波电路
  合适的上限截止频率（> 1 kHz）
  良好的幅频、相频特性
  良好的噪声性能
  巴特沃斯型
  切比雪夫型
  贝塞尔

## Slide 25: 3.3 抗混叠滤波电路
Notes: 巴特沃斯型滤波电阻具有相对理想的频带内增益，但是贝塞尔型滤波电路具有更好的相频特性，即在较大的频率范围内，信号通过滤波电路的时延不随频率的变化而改变，从而信号的失真。

## Slide 26: 3.3 抗混叠滤波电路
幅频特性
  上限截止频率为1 kHz
  -13.6 dB@2 kHz
相频特性
  300 Hz以内时延变化<0.02 %
噪声特性

## Slide 27: 3.3 抗混叠滤波电路
幅频特性
  上限截止频率为1 kHz
  -13.2 dB@2 kHz
相频特性
  300 Hz以内时延变化<0.1%
噪声特性

## Slide 28: 3.3 抗混叠滤波电路
的滤波电路
  技术成熟、使用方便
  截止频率灵活可调
  难以仿真，数据不全面
  需引入高频时钟
生产厂商 | 芯片型号 | 上限截止频率 fH范围 | 禁带衰减 | RMS噪声电平 （±2.5V供电）
Linear Technology | LTC1064-3 | 最大95 kHz | -12.7 dB@2fH | 45 μVrms
Linear Technology | LTC1064-7 | 最大100 kHz | -34 dB@2fH | 95 μVrms
Linear Technology | LTC1164-7 | 最大20 kHz | -34 dB@2fH | 95 μVrms
Linear Technology | LTC1264-7 | 最大200 kHz | -28 dB@2fH | 140 μVrms
Maxim Integrated | MAX296 | 最大50 kHz | -34 dB@3fH | 未标明

## Slide 29: 3.4 模数转换电路
  足够高的采样频率（>5 kSPS）
  尽可能高的分辨率
生产厂家 | 芯片型号 | 最高采样频率 | 量化位数 | 通道数 | 积分非线性 | RMS噪声 (1 kSPS, 5 V)
Analog Devices | AD7177-2 | 10 kSPS | 32 bits | 4 | 1 ppm | 0.77 μVrms
Analog Devices | AD7779 | 16 kSPS | 24 bits | 8 | 7 ppm | 1.33 μVrms
Texas Instrument | ADS1262 /ADS1263 | 38 kSPS | 32 bits | 8 | 3 ppm | 1.74 μVrms
Texas Instrument | ADS1281 | 4 kSPS | 32 bits | 2 | 0.6 ppm | 2.23 μVrms
Texas Instrument | ADS1282 | 4 kSPS | 32 bits | 4 | 0.5 ppm | 2.23 μVrms

## Slide 30: 主要内容
  研究背景
  系统总体设计
  关键技术研究
  实现与测试
  总结与展望

## Slide 31: 四、实现与测试
  4.1 电路模块实现
  4.2 模数转换电路测试
  4.3 抗混叠滤波电路测试
  4.4 前置放大电路测试
  4.5 系统综合测试结果

## Slide 32: 4.1 电路模块实现

## Slide 33: 4.1 电路模块实现

## Slide 34: 4.1 电路模块实现

## Slide 35: 4.1 电路模块实现

## Slide 36: 4.1 电路模块实现

## Slide 37: 4.1 电路模块实现

## Slide 38: 4.1 电路模块实现

## Slide 39: 4.2 模数转换电路测试
框图

## Slide 40: 4.2 模数转换电路测试
采样频率 | RMS噪声（标称值） | 信噪比SNR | 有效位数ENOB
7.2 kSPS | 7.28 μVrms（5.33 μVrms） | 116.74 dB | 19.38 bits
14.4 kSPS | 8.40 μVrms（6.38 μVrms） | 115.50 dB | 19.19 bits
采样频率 | RMS噪声（标称值） | 信噪比SNR | 有效位数ENOB
2.5 kSPS | 1.39 μVrms（1.2 μVrms） | 131.11 dB | 21.78 bits
5 kSPS | 1.99 μVrms（1.7 μVrms） | 127.00 dB | 21.26 bits
10 kSPS | 2.91 μVrms（2.5 μVrms） | 124.69 dB | 20.71 bits

## Slide 41: 4.3 抗混叠滤波电路测试
频率响应测试框图
抗混叠滤波电路性能对比

## Slide 42: 4.3 抗混叠滤波电路测试
对比
  Sallen-Key型滤波电路
    极低的噪声和高信噪比
    较快的禁带衰减
    准确的上限截止频率
  集成滤波电路
    易于使用、电路简单
    上限截止频率可调
  MFB型滤波电路
    全差分的输入输出

## Slide 43: 4.4 前置放大电路测试
测试框图
幅频响应测试结果
增益：218 倍
5 kHz以内增益变化小于千分之一

## Slide 44: 4.4 前置放大电路测试
  @ 1 Hz；频带内平均：
  RMS噪声
    43.7 nVrms @ 120 Hz；110 nVrms @ 1 kHz；140 nVrms@ 5 kHz
  理想能量分辨率：329 eV FWHM

## Slide 45: 4.5 系统综合测试
偏置范围
  电压范围：约-4.5 V到+4.5 V
  电流范围：-0.2 nA到+0.2 nA
  测得实际电阻：193.8 MΩ
  （标称200 MΩ ）

## Slide 46: 4.5 系统综合测试
综合噪声测试

## Slide 47: 主要内容
  研究背景
  系统总体设计
  关键技术研究
  实现与测试
  总结与展望

## Slide 48: 5.1 工作总结
低噪声、低输入电流的前置放大电路
三种低噪声、线性相位的抗混叠滤波电路
两种高分辨率的模数转换电路

## Slide 49: 5.2 工作展望
偏置电路的优化
  利用数字电位器、数控开关代替机械电位器和开关
  低噪声、低漂移、高电源抑制比的直流电源的研究
微小电流测试方法
  对不同型号JFET漏电流的实际测试
  对实际前置放大电路输入电流的测试
低温前置放大电路的研究
  基于HEMT实现低温前置放大电路
电路模块的集成和探测器阵列的实现

## Slide 50: 论文发表
    汪洪潮, 杨俊峰, 王天星, et al. 流处理数据获取系统中的通用显示模块实现[J]. 数据采集与处理, 2021（录用未发表）

## Slide 51: 谢谢大家！